欧孚蓝牙广播协议

| 字段名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 报头(0x02) | 1 octet，报文类型为不可连接广播 |
| 长度(0x25) | 这个长度是指在 PDU 中的数据除去报头和长度之外的有效净荷数据长度 |
| 发送MAC地址 | 6 octets |
| AD data Length(0x02) | 1 octet,固定值0x02 |
| 数据类型:（0x01） | 1 octet, 固定值0x01,flags |
| Flags Data | 1 octet，Depends on the device features.Defined in the BTH core spec.Not relevant regarding Quuppa system |
| 长度(0x1B) | 1 octet，数据类型«Manufacturer Specific Data»占用的数据长度 |
| 数据类型(0xFF) | 1 octet,Manufacturer Specific Data |
| Company ID(0x4F56) | 2 octets , “OV” ,代表oviphone,欧孚公司 |
| User data | 24octets |
| User data-字节0（adv number） | 广播计数adv number，如果数据有更新，则+1，加到255，再从0开始 |
| User data-字节1（sensor status） | 各种传感器状态： Bit 0: heartrate，代表心率heartrate数据有效 Bit1: hrv Bit2: 温度 Bit3: spo2 Bit4: 计步以及传感器x,y,z Bit5: 睡眠数据 |
| User data-字节2（配置） | bit[0:3]:信标设备类型000:TI,001:Nordic，其他数字保留。 bit[4:7]:电池电量单位百分比，范围 0-10。 |
| User data-字节3（加计） | 传感数据 x轴 ；注意 x,y,z三轴数据分别占用8bit，有符号位(分辨率8bit)，加速度传感器测量范围需要设置±2g。 |
| User data-字节4（加计） | 传感数据 y轴 |
| User data-字节5（加计） | 传感数据 z轴 |
| User data-字节6（状态） | 第0-1位： 保留，默认值为0 第2位： 充电器插入状态 1插入；0未插入 第3位： 充电状态 1充电中 0未充电/充满 第4位： SOS状态 1 报警 0正常 第5位： 佩戴状态 1未佩戴 0佩戴 第6位： 动静状态 1动 0静 第7位： 运动模式 1开启 0 关闭 |
| User data-字节7（状态） | 软件版本 |
| User data-字节8（状态） | 电压值为（读数/255*6.6） V 举例：读出10进制159则电压 为159/255*6.6=4.1V |
| User data-字节9（心率） | 心率（BPM）（十进制） ：200以下是正常心率 ; 252测 量异常； 250未佩戴，251心率模块异常，255：标签不支 持心率模块。0未完成测量 |
| User data-字节10（体温） | 体表温度(值+200)/10; 例如156 表示为35.6摄氏度 0xAA |
| User data-字节11（计步） | 计步低字节 |
| User data-字节12（计步） | 计步高字节 |
| User data-字节13（血氧） | Spo2,血氧值 |
| User data-字节14（hrv） | hrv低字节 |
| User data-字节15（hrv） | hrv高字节 |
| User data-字节16 （睡眠） | 睡眠数据，3bytes Bit0-bit1: 当前睡眠状态，00:清醒 01:浅睡02:深睡 03：未检测 Bit2-bit11: 10bit, 浅睡眠时间,统计分钟，浅睡睡眠时间不超过1023分钟 Bit12-bit21:10bit, 深睡眠时间,统计分钟，浅睡睡眠时间不超过1023分钟 |
| User data-字节17（睡眠） |  |
| User data-字节18（睡眠） |  |
| User data-字节19 | 保留 |
| User data-字节20 | 保留 |
| User data-字节21 | 保留 |
| User data-字节22 | 保留 |
| User data-字节23 | CheckSum 校验和 （userdata1 到 userdata 23的校验和） |