B2315P-蓝牙连接协议

蓝牙参数：

Service UUID: 0xFFF0Characteristic 1

UUID: 0xFFF1 Properties: Read | WriteCharacteristic 2

UUID: 0xFFF2 Properties: Notify

协议数据结构：

穿戴设备为从机，蓝牙网关，app等为主机
穿戴设备（从机）采样数据：心率、血压、血氧、体温、计步、睡眠，当和主机建立连接后，穿戴设备（从机）通过Notify向主机发送数据

注意：B2315P默认2分钟一次血氧，无血氧时则数值为0

数据结构：

| Byte Size | Format | Name | Unit | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | U8 | battery | / | 0–3 四个等级 0为0-25%（低电），1为25%-50%， 2为50%-75%，3为75%-100(满电) |
| 1 | U8 | Hrs | Bpm | 心率 |
| 1 | U8 | Sbp | mmHg | 血压 - 收缩压 |
| 1 | U8 | Dbp | mmHg | 血压 - 舒张压 |
| 1 | U8 | Spo2 | % | 血氧饱和度 |
| 2 | U16 | Wrist temperature | °C | 腕温（Temp / 10 =实际腕温） |
| 2 | U16 | Body temperature | °C | 体温（Temp / 10 =实际体温） |
| 4 | U8*3 | Steps | 步 | 计步 |
| 1 | U8 | Status | / | Bit0=佩戴状态1为佩戴，0为脱落， Bit1=驻网(未使用，暂做保留)， Bit2=SOS 状态，1为SOS状态，0为正常状态 |

示例:

00426E4B610144016C00005301

00:0x00-->16进制转十进制-->00  00--0-25%  低电

42:0x42-->16进制转十进制-->66(Bpm，心率)

6E:0x6E-->16进制转十进制-->110(mmHg，血压 - 收缩压)

4B:0x4B-->16进制转十进制-->75(mmHg，血压 - 舒张压)

61:0x61-->16进制转十进制-->97( % ,  血氧饱和度)

0144:0x0144-->16进制转十进制-->220-->220*0.1-->22.0（°C，腕温）

016C:0x016C-->16进制转十进制-->364-->364*0.1-->36.4 （°C，体温）

000053:0x000053-->16进制转十进制-->83 83步

01:0x01-->16进制转二进制-->00000001   bit0=1  佩戴状态，bit1=0 无意义暂做保留 bit2=0，0为正常状态

校准时间：

Service  UUID: 0xFFF0

连接下行指令校时：#time:yymmddhhmmss

示例：2025年1月1日1时1分1秒#time:250101010101